## Sheet1
铜陵市人民医院PDA采购项目招标技术参数
1 | 处理器：八核及以上处理器，CPU主频≥2.6GHz。（提供设备功能截图证明文件）
2 | 操作系统：Android14及以上（提供设备功能截图证明文件）
3 | 存储：RAM：≥8GB；ROM：≥128GB。
4 | 屏幕：5.8英寸≤显示屏幕尺寸≤6.2英寸，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸，适配临床多场景使用需求；分辨率≥1440×720。（提供设备功能截图证明文件）
5 | 重量：≤290g。
6 | 电源：典型容量≥5000mAh锂离子充电电池，电池免工具可拆卸，支持快速更换（提交保证书，中标后提供设备验证）
7 | 数据通信接口：标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔，为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞，防护设计满足IP68防水防尘要求，防止消毒药水侵入接口
8 | 防水防尘工业等级：≥IP68。
9 | 跌落测试：可承受1.5m高处到水泥地面的多次跌落，室温下6个面每面不少于2次跌落。
10 | 扫描引擎与解码功能：使用激光扫描头，搭载专业解码引擎，支持一维条码、二维条码读取；支持GS1条码解析，扫码支持瞄准提示（准心模式），减少相邻条码误读；（提供设备功能截图证明文件和扫描头的安全检测报告）
11 | 扫描按键和扫描便携：同时支持左右两侧实体扫描按键，扫描按键可设置支持唤醒亮屏功能。（提供唤醒亮屏功能截图证明文件）
12 | 拍照：前置≥200W像素，后置≥1300万像素，自动对焦摄像头。
13 | 手电筒：双手电筒设置，一路为集中光束，方便护士用于瞳孔对光反射检查，另一路为宽幅散光，用于夜间查房环境照明，满足临床不同照明需求。
14 | NFC：NFC读卡灵敏度高，读卡区域覆盖范围广，标签贴近设备多个区域均可稳定识别，减少床边操作对准耗时（提交保证书，中标后提供设备验证）。
15 | 材质：采用医用白色抑菌材料，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌，抗菌率≥99%，符合GB/T 31402-2023标准。（提供第三方具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件）
16 | 键盘：为便于消毒清洗，采用触屏按键，便于消毒清洗。
17 | 指纹：为方便日常使用，采用侧边指纹解锁的方式。
18 | WIFI：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac。
19 | WWAN： 5G全网通，双卡双待。
20 | 通知方式：声音、振动器、LED灯指示。
21 | 定位系统：GPS、GLONASS、北斗、Galilieo。
22 | 系统安全设计：具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装。
23 | 网络安全管理：具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用。（提供设备功能截图证明文件）
24 | 医疗安全规范：防干扰其他医用设备的要求，设备需同时符合GB 9706.1-2020和YY 9706.102-2021医用电气设备安全通用要求标准。（提供第三方检测报告复印件）
25 | 设备系统兼容性：无缝对接医院移动护理系统，门诊输液系统等，使用期内须配合医院对接其它相关信息系统。
26 | 质保期：验收合格后不少于36个月。